Evaluación formación teórica: Proceso Reparación BTE

Fecha:

Técnico:

- Una reparación de un audífono retroauricular se compone de:

  - Ensamblado y funcionamiento del audífono.

  - Ensamblado de las diferentes piezas que componen un audífono.

  - Ensamblado de caja y módulo SEM.

- Tengo que estar conectado al sistema de protección ESD siempre que:

  - Lo crea conveniente.

  - Manipule material sensible a descargas electrostáticas.

  - Manipule material y herramientas de montaje de audífonos.

- Durante el montaje de una pieza retroauricular es necesario:

  - Oprimir la caja.

  - Entender el funcionamiento del audífono.

  - Comprobar el funcionamiento del audífono.

- Cuando cambias un módulo SEM defectuoso por uno nuevo y al escucharlo detectas que está programado ¿Cómo actuarías?

  - Solicito el cambio de módulo SEM por uno nuevo.

  - Compruebo si el montaje de la pieza está OK.

  - Pregunto qué hacer al técnico de diagnóstico.

- ¿Qué adaptador acústico monta un retroauricular BTE?

  - El Tubo-codo.

  - Auricular.

  - Ambas son correctas.

- El identificador de color marrón, a qué tipo de pila hace referencia.

  - Pila 10

  - Pila 312

  - Pila 13

- ¿Con que tipo de pegamento pegarías el SN?

  - Loctite 401

  - Pegamento de cinta.

  - Ambas son correctas.

- Coges una reparación en la cual el cliente envía dos tipos de adaptadores acústicos, tubo + codo y el técnico de diagnóstico ha pedido ambos adaptadores a kitting ¿Qué haces con el adaptador que te sobra?

  - Devuelvo el adaptador acústico que me sobra.

  - Adjunto a la reparación el adaptador sobrante con una bolsa grapada a la orden de SAP y le pongo el adhesivo “estrella”.

  - Adjunto a la reparación el adaptador sobrante con una bolsa grapada a la orden de SAP, pero no hace falta poner el adhesivo.

- ¿Qué tipo de audífono monta doble identificación de color?

  - Audeo V y B pila 10.

  - Audeo V y B pila 312.

  - Sólo el Audeo V pila 312.

- Si una vez reparada la pieza, detectas que el audífono no funciona, a que puede ser debido:

  - Los contactos de la pila del módulo SEM están mal posicionados.

  - La pila no tiene carga.

  - Ambas son correctas.

- ¿En qué casos es necesario ver la información que reporta el SAP procedente del Dwon?

  - Sólo si no conozco el audífono que estoy reparando.

  - Siempre.

  - Cuando no sepa el color de la caja que tengo que montar.

- Como norma general ¿Dónde va situado el identificador de color en las plataformas de la marca Phonak?

  - En el SEM.

  - En la caja.

  - En el P. Pilas.

- Que marca o marcas de la Compañía Sonova, montan el slider del auricular integrado en la caja.

  - Unitron.

  - Phonak.

  - Ambas son correctas.

- ¿Qué hago si durante la reparación de una pieza pierdo partes de la cual se compone un audífono?

  - La busco por mi cuenta en la Extranet y se la pido a kitting.

  - Solicito directamente a kitting la pieza perdida.

  - Solicito al técnico de diagnóstico el código de la pieza perdida.

- Antes de proceder con una reparación ¿Qué comprobaciones debes hacer?

  - Estar conectado al sistema de protección ESD.

  - Chequear que el material añadido por kitting coincida con el diagnóstico realizado con integridad.

  - Ambas son correctas.

- Cuando montas el modelo D Moxi R tienes que tener en cuenta.

  - El color de la caja y el modelo.

  - Los cables del acumulador estén pegados al módulo SEM.

  - Los identificadores de color.

Para aprobar la evaluación, el técnico podrá fallar como máximo 2 preguntas. En caso de no superar la evaluación tendrá que repetirla en el plazo de una semana.

| Respuestas correctas | Fallos | Resultado (Pass/Fail) |
| --- | --- | --- |